Программа учебной дисциплины

| Название дисциплины | Научно-исследовательский семинар: техника физического эксперимента |
| --- | --- |
| Где проводится | на базовой кафедре |
| Автор(ы) программы | к.ф.-м.н. Шевчун Артем Федорович, с.н.с. |
| Курс | 3 курс |
| Модули | 3 и 4 модуль |
| Объём курса | 100 часов работа в лаборатории |
| Элементы контроля | Коротко перечислить, подробное описание будет позже. Например: еженедельные домашние работы, две контрольные работы, устный экзамен |

# 1. Аннотация дисциплины

В процессе освоения курса в учебной лаборатории студенты приобретут навыки в работе с оборудованием и программами, используемыми при экспериментальной работе в области физики конденсированного состояния.

# 2. Программа дисциплины

Целями изучения дисциплины являются:

- Приобретение студентами способности к самостоятельной работе в физической лаборатории.

- Знакомство с общей для разных лабораторий приборной базой и приобретение навыка по работе с этими приборами.

Обучение состоит из нескольких этапов: знакомство с определенным классом приборов, схемы их подключения в измерительную цепь и к компьютеру; самостоятельная работа с определенным прибором;  использование необходимых приборов для решения физической задачи.

| - № п/п | Название темы | Число часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | контактная работа (лекции, семинары, практикумы) |
| 1 | Ручной мультиметр-тестер – выбор режима работы (измерение сопротивления, диода, звук, напряжения – постоянного и переменного, измерение силы тока), пределы измерений, overload. Измерение неизвестного сопротивления. Коннекторы типа Banana и BNC, длинные тонкие щупы и зажимы для проводов. Щит электрический – трехфазное напряжение 360 В (3 фазы + ноль + заземление), однофазное напряжение 220 В (1 фаза + ноль + заземление). В щитке ноль и земля соединены друг с другом. Напряжение между корпусом компьютера и землей при незаземленной розетке. | 5 |
| 2 | Начальные навыки работы в программе Mathcad. | 5 |
| 3 | Мультиметр Agilent – режимы работы (дополнительно - четырехточка), скорость и точность работы, триггерная система, коннекторы – GPIB и триггерные, работа с инструкцией – измерительный ток различных пределов измерения, какая точность измерения на каком пределе. Подключение к компьютеру и измерение в программе IO. | 5 |
| 4 | Навыки работы в программе Origin. | 10 |
| 5 | Постоянное напряжение. Прецизионный источник напряжения – малые токи, точное значение напряжения. Делитель напряжения. Источник тока – токи десятки ампер, малые напряжения. Источник питания – большая мощность, ограничение по току или напряжению. Калибровка источника питания соленоида. | 5 |
| 6 | Переменное напряжение. Действующее значение напряжения, амплитуда. Форма сигнала – гармонические колебания, пила и т.д. Генератор сигналов – выходное сопротивление (импеданс). Работа с осциллографом. | 5 |
| 7 | Статистика и Фурье-анализ. Пример генерации сигнала различной формы с помощью нескольких генераторов. Усилители переменного сигнала прямого усиления. | 5 |
| 8 | Синхронный усилитель (lock-in). Самостоятельная работа с синхронным детектором. Измерение малых сигналов. Амплитуда и фаза переменного гармонического сигнала. Импеданс, измерение неизвестного сопротивления и емкости | 10 |
| 9 | Работа в программе Labview. | 30 |
| 10 | Измерение зависимости сопротивления и динамической восприимчивости от давления. | 10 |
| 11 | Измерение температурной зависимости. | 10 |

# 3. Элементы контроля и правила оценивания (см. рекомендации академического совета ФФ)

- Оцениваются результаты, полученные при выполнении каждой лабораторной работы.

- Оценка за курс складывается из накопленной части (Н) и оценки за экзамен (Э). Итоговая оценка (ИО) вычисляется по формуле:  ИО=0.6Н+0.4Э, округление при вычислении итоговой оценки производится по арифметическим правилам (дробная часть меньше 0.5 округляется в меньшую строну). Накопленная оценка выставляется по результатам оценки выполнения лабораторных работ (П10-П11). Н=(П10+П11)/2, оценка округляется в пользу студента.

## 4. Примеры заданий элементов контроля

Подключите генератор в схему с задающим сопротивлением и расскажите о его важных характеристиках.

Как с помощью синхронного усилителя измерить неизвестную индуктивность?

# 5. Рекомендованная литература и ссылки по теме

## 5.1. Основной список

Студентам будут предоставлены методические пособия (файлы) по темам курса..